附件：拟采购设备清单及技术参数

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 不含税控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗粒土水平渗透变形仪 | 台 | 1 | 30000 |
| 粗粒土三轴剪切试验机 | 台 | 1 | 300000 |
| 粗粒土直接剪切试验仪 | 台 | 1 | 142000 |
| 振动台法试验装置 （相对密度，粗粒土的表面振动法） | 台 | 1 | 12000 |
| 微机控制粗粒土固结仪 | 台 | 1 | 142000 |
| 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 105000 |
| 土工膜厚度仪 | 台 | 1 | 10000 |
| 水冷式日晒气候老化仪（常温型） | 台 | 1 | 193000 |
| GNDT钢丝绳探伤仪传感探头 | 台 | 1 | 12000 |
| 超声波成孔质量检测仪 | 台 | 1 | 190000 |
| 粗粒土电动击实仪 | 台 | 1 | 12000 |

1.粗粒土水平渗透变形仪

符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》DL/T5356《水利水电粗粒土试验规程》试验方法采用渗透水流水平方向，适用于粗粒类土试验数据检测。用于计算实际干密度，孔隙率，渗透陂降和渗透系数等参数。

1、试桶采用长方形设计，便于装填及取出试样

2、试桶材质;304不锈钢

3、水位调节简单方便，内外圈结构使水头更加稳定，水位管显示更加准确

4、测压管：刻度最小分值1mm
5、量筒：容积1000mL，最小分度值10mL  
6、量筒：容积100mL，最小分度值1mL

2.粗粒土三轴剪切试验机

符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》，DL/T5356《水电水利工程粗粒土试验规程》，试验方法适用于测定粗粒土粒径不大于60mm的试验，用于测定不固结不排水剪试验（UU）、固结不排水试验（CU）、固结不排水剪测孔隙压力试验、固结排水剪试验（CD）。其工作原理是通过轴向系统对试样施加轴向试验力，通过压力室对试样施加环向试验力来模拟试样在受多维动静力条件下的破坏情况，得出试验过程中的应力与应变曲线。粗粒土三轴仪包括压力室、轴向加压系统、周围压力系统、反压力系统、体变量测系统和孔隙水压力量测系统等部分

1、采用微机控制系统可试验、绘图、分析、报表等
2、轴向荷载、位移、围压、孔隙压力、体变实时显示
3、粗粒土三轴剪切试验系统具有自主知识产权
4、采用四立柱结构，性能稳定
5、测量单元采用轮辐式轴向传感器，能实现对压力试验的恒速加荷、载荷保持、恒速卸荷等控制，具有控制精度高、适应性强、长期稳定性好等特点。

6、上置油缸节省空间
7、配备透明观察窗
8、吊装试桶装置为双立柱液压式，在前立柱位置节省空间

9、试样尺寸：Φ300×600（mm）
10、最大轴向载荷：1500kN
11、轴向力分辨率：0.01kN
12、最大反压力：-0.1~3.0MPa
13、最大周围压力：3.0MPa
14、最大孔隙压力：3.0MPa
15、压力分辨率：0.001MPa
16、最大轴向行程：400mm(上置油缸)
17、位移传感器量程：0～300mm
18、位移分辨率：0.01mm
19、位移测量精度：±0.5% F.S
20、应力式轴向加载速度：6～10kN/min(自动控制)
21、体变管容积：2000ml
22、体变分辨率：10mL
23、液压工作介质：用N46号抗磨液压油

3.粗粒土直接剪切试验仪

符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》，采用应力控制的平推法，适用于粗粒土的剪切试验，仪器由四立柱式加载主机、液压泵站系统、微机控制系统三大部分组成。加载主机由底座、支撑柱、横梁、垂直加载液压缸、水平加载液压缸、水平加载液压液压缸、剪切盒、滚珠排、导轨等组成。该设备为微机自动控制，垂直载荷及水平推力均用荷载传感器测定，垂直沉降量及水平剪切位移量采用光电编码器测定，且配套自动数据采集系统，所有各种试验参数均由计算机进行控制、存储、测量、显示、处理并打印图表;

1.工业触屏微机控制系统

2.位移系统采用光电编码器；精度可靠

3.测量单元采用高精度的压力传感器、拉线式位移传感器，能实现对试验机的载荷、位移、变形的数据采集和显示，具有测量精度高、适应性强、长期稳定性好等特点。

4、剪切盒规格：φ504.6×400（mm）
5、位移传感器：分度值0.01mm
6、垂直载荷：600kN
7、剪切载荷：500kN
8、最大垂直行程：200mm
9、最大水平行程：150mm
10、位移精度：0.01mm
11、压力传感器：高精度轮辐式

4.振动台法试验装置（相对密度，粗粒土的表面振动法）

本试验装置按照GB/T50123-2019《土工试验方法标准》SL237-054、DL/T5356标准研制，用于测定粗颗粒土的相对密度即无粘性土处于最松状态的孔隙比与天然状态(或给定)孔隙比之差和最松状态孔隙比与最近孔隙比之差的比值.本装置具有结构紧凑，使用方便等有点广泛用于施工现场和科研单位。

1、采用高精端变频器控制频率，数字显示可调式

2、振动台面尺寸：762x762mm

3、振动频率，0-60Hz可调

4、双振幅：0-2mm可调

5、试筒（1）：内径300mm，高：340mm，套筒高：340mm

6、试筒（2）：内径200mm，高：230mm，套筒高：280mm

7、加重底板：直径略小于相应试筒内径。

8、加重块：对于相应采用的试筒，加重块及其加重底板在试样表面产生静压力应为14.0kpa

9、测针架及测针：测针的分度值不低于0.1mm；

10、灌注设备：带管嘴的漏斗，管嘴直径10mm-20mm，漏斗喇叭口径100mm-150mm，管嘴长度视套筒高度而定；

11、从试样顶面施加振动源。

12、具备单臂提升吊装试样筒装置功能，可自由转动，提供实物图片。

5.微机控制粗粒土固结仪

符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》、DL/T5356-2006《水电水利工程粗粒土试验规程》。用于测定最大粒径为60毫米的粗颗粒土变形和压力的关系，变形与时间的关系、以便计算土的压缩系数、压缩指数、回弹指数、体积压缩系数、压缩模量、固结系数的专用设备。本设备轴向压缩为应力控制，采用压力流量数字伺服控制油源驱动轴向油缸伺服加载控制。测控系统由微机自动控制运行。试验参数预置，全自动控制显示和数据库管理，自动数据采集。

1、工业触屏微机控制系统

2、位移系统采用光电编码器；精度可靠

3、测量单元采用高精度的压力传感器、拉线式位移传感器，能实现对试验机的载荷、位移、变形的数据采集和显示，具有测量精度高、适应性强、长期稳定性好等特点。

4、试样尺寸：φ504.6×H300（mm）
5、轴向荷重：700kN
6、轴向行程：200mm
7、压力稳定精度：±0.5%
8、试验数据采集处理：自动化
9、使用油液：国标N46#抗磨液压油
10、使用电源：AC380V 50Hz
11、电机功率：2.2kW

6.原子吸收分光光度计

符合GB/T 176-2017 要求

主要功能：

仪器内核心光学平台采用整体铸件结构，厚达20mm铸铝成型配合悬浮式平台设计，稳定性全面提升；

8灯位灯架，全自动切换、准直与优化，支持4灯同时点亮（任意灯同时预热），配合兼容常规灯的灯位元素记忆功能，光源随时待命，易用性进一步增强；

可升级全新富氧火焰技术，火焰温度升至2750℃，确保如铝、钡、铬、钼、钒等高温元素的检出限有效降低和灵敏度跃升，要求提供原厂家盖章彩页；

170nm-900nm（提供市级以上计量院检测报告）；

火焰系统：

雾室用聚苯硫醚整体成型，耐腐蚀、耐高温、强度高、阻燃性好、疏水性好（确保废液排放顺畅）、使用寿命长；

具有火焰法脚踏读数功能，脚踏地上读数面板轻松读取检测数据，解放分析人员双手；

软件工作站：

仪器状态优化一键完成，支持多重任务分析，能够顺序进行同一系列样品的多元素测定；

测量次数1-99次，数据结果自动计算均值/标准偏差/相对标准偏差等；

网口接口，可以连网线、WIFI 2.4G，还支持远程控制，在同一个局域网下的所有计算机都可以分时连接、控制这台仪器；

软件内置专家数据库系统，避免分析过程中翻阅手册，实现分析条件/样品分析/注意事项等支持，消除检测后顾之忧；

安全保护：

火焰系统：实时监控火焰状态、空气压力、点火失败、燃气泄漏、流量控制出错等异常时自动熄火断气及报警。

技术参数

基线稳定性：30分钟漂移≤0.002Abs、噪声≤0.001Abs、动态15min漂移≤0.002Abs噪声≤0.001Abs；

火焰法分析：铜检出限≤0.002μg/mL、铜特征浓度≤0.025μg/mL/1%、铜精密度≤0.3%；

配置清单：

原子吸收分光光度计主机   一台

无油空气压缩机           一台

元素灯                   四个

脚踏读数装置            一台

雾化器                   二个

7．土工膜厚度仪

【适用范围】：

用于聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜在规定的压力和规定的压脚面积下厚度的测定。

【符合标准】：

GB/T13761.1-2022  程序C  程序D

SL 235-2012土工合成材料测试规程

【技术参数】：

1、施加于上压头的力:20±0.1kPa(程序C)   0.6±0.1N（程序D）

压头规格：直径：10±0.5mm(程序C)  尖端半径：1.0±0.1mm（程序D）

测厚范围：0～12mm

最小分度值：0.01mm

数值显示度：液晶显示

8．水冷式日晒气候老化仪（常温型）

仪器用途:

用于各种纺织、染料、皮革、塑料、油漆、涂料、汽车内饰件、土工布、电工电子产品、彩色建材等材料的模拟日光光照人工老化试验也可完成耐光、耐气候色牢度试验。通过设定试验仓内光辐照度、温度、湿度、淋雨等条件,提供实验所需的模拟自然环境,以测试材料的颜色褪色、老化、透过率、剥离、硬化、软化、龟裂等性能变化。

符合标准:

GB/T 16422.2-2022塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T 8427-2019纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

JTS-T 232-2019水运工程材料试验规程

JTGE50-2006公路工程土工合成材料试验规程

SL 235-2012土工合成材料测试规程

满足但不仅限于上述等测试标准

产品特点:

1、适合于高温、长时间、日晒、气候老化测试；配套公转、明暗交替、淋雨等测试功能；

2、预先设置多种材料的耐气候和耐光测试标准，方便用户测试，同时具有可编程功能，满足AATCC、ISO、GB/T、FZ/T、BS多项国家标准；

3、超大彩色触摸屏显示与操作，可对辐照度、温度、湿度在线监控显示动态曲线图；多点监测保护实现仪器可无人职守运行；

4、4500W水冷式长弧氙灯光照系统，真实全日光光谱摸拟；

5、配能量自动补偿技术,轻松实现以时间为试验判定终点；

6、配备300～400nm；420nm；两个波段的光辐照度标定及大范围可控技术，其它波段可按用户要求监控，满足各种材料老化测试要求；

7、黑板温度计（BPT）、标准黑板温度计（BST）与样品同一工位（等距）检测，真实反映试样受测状况,所测数据以数字、图表、曲线等方式显示在触摸屏上，无须停机观察；

8、超大的试验容量，一次测试相当于风冷式普通机型测试量的六倍；

9、各试样夹独立计时功能；

10、噪音更低；

11、双回路冗余设计；多点监测；具有氙灯保护系统、故障提示、自诊断与报警功能，保证仪器长期时间无间断平稳运行；

12、整机低压元器件如：按钮、继电器、交流接触器等产品。

13、配循环水泵。

14、配两根灯管及三组直流稳压电源。

15、所有试样夹与灯管平行放置，无夹角，试样夹正面能受到一致的光照效果，无论试样被装入任一试样夹的任何位置，都能测得一样的结果，从而确保测试结果的一致性。

16、固化常用标准，无需设定，选中后仪器自动调节至标准要求的测试条件。

17、整机外壳精选汽车金属烤漆工艺处理，使仪器更加精美厚重。

技术参数:

1、电源：AC380V,三相四线，50Hz,8KW；

2、灯管：4500W超细水冷长弧氙灯，相关色温为5500K～6500K；直径：10mm；总长：450mm；光弧长度：220mm，全日光光谱模拟，发光效率高达80%，耐老化性能好，有效使用寿命近2000小时。滤光玻璃：所用滤光玻璃的透光率在380nm～750nm之间至少为90%，而在310nm～320nm之间降为0。

3、氙灯电源：AC380V,50Hz,4500W；

4、平均使用寿命：1200小时；

5、试样架回转速度：3rpm；

6、试样架转鼓直径：448mm；

7、单个试样夹有效曝晒面积：180mm×40mm，试样夹尺寸：长210mm，宽：50mm，夹样厚度：8mm。

8、实验仓内除放置标准黑板温度计、普通黑板温度计各一只外，可同时均匀放入土工合成材料试样夹24只（试样夹尺寸：长210mm，宽：50mm，最大夹样厚度：8mm）。

9、单个试样夹分别计时范围及精度：0～999小时59分±1s；

10、光照周期、暗周期及精度：0～999小时59分±1s可调；

11、喷淋周期及精度：0～999分59秒±1s可调；

12、喷淋方式：试样正面、背面喷淋，可选择正面或背面单独喷淋；

13、试验仓温度控制范围及精度：室温+5℃～48℃±2℃；

注：仪器工作时所设定的温度，高于环境温度5℃，确保仪器能够顺利达到设定的温度值。

14、黑板温度控制范围及精度：BPT: 40℃～80℃±2℃，BST: 40℃～85℃±1℃；

15、湿度控制范围及精度：30%RH～90%RH±5%RH；

16、辐照度控制范围:

监测波长290～400nm（宽带）：（35～55）±1W/m2 ·nm；

测试波长340 nm，035 W/m2 ；

其它通带亦可进行数字标定实时监控，自动补偿稳定于设定值。

17、光照模式：平行光照，所有被测试样与灯管距离均为：220mm。

18、运转模式：公转、明暗交替功能；

19、冷却系统：配循环水泵，3级水循环流过氙灯与滤光玻璃之间，并经热交换装置冷却。

配置清单：

1、主机						1台

2、试样夹					25只

3、普通黑板温度计（BPT）    1只

4、标准黑板温度计（BST）    1只

5、滤光玻璃筒               2套

6、水冷日晒用超纯水机       1台

7、长弧氙灯                 2根

8、专用灯管安装扳手各       1只

9、产品合格证               1张

9．GNDT钢丝绳探伤仪传感探头

产品型号：GNDT-FJ25型传感探头

检测直径范围：Φ16－22mm，与现有上海宏探钢丝绳探伤仪配套使用。

系统配置

GNDTFJ25型钢丝绳探伤仪传感探头   一只

| 序号 | 型号规格与配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNDT-FJ25型传感探头（六通道） | 1只 | 检绳范围： 16-25mm |
| 2 | 培训教材、技术资料、说明书等 | 1套 | / |

功能特点：

能在线钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。

产品符合GB/T21837-2023的要求，漏磁与磁通的原理方法。

可检测钢丝绳直径受测钢丝绳直径：Φ16－25mm

FJ25传感探头采用全金属、导套为合金铜材质。

FJ25传感探头具备六路磁信号采集模式。

FJ25传感探头能与现有老钢丝绳探伤设备兼容匹配使用。

传感探头轻便小巧，外形22cm×16cm×6cm

局部损伤（LF）检测能力：单位集中断丝定性检测准确率 99.99%，单处集中断丝根数允许有一根误差，定量检测准确率≥92%

金属横截面积变化（LMA）检测能力：检测精度示值误差：±0.2%

采样频率：5000Hz

使用环境温度：-20。C～+40。C

使用相对湿度  ≤95%RH(25。c)

大气压力：  86~106Kpa

供电电压：3.7V

10、超声波成孔质量检测仪

1.技术特点：

1、系统采用高度集成化设计，笔记本电脑无线连接绞车，除连接电池外，无需任何其他接线，可通过WINDOWS平台专业软件，在笔记本电脑上轻松完成绞车控制、信号采集、数据分析、数据上传、报告打印等检测工作；

2、整套系统实现智能化。采集软件集成探头智能运动控制功能，可实现探头升降控制、探头调速控制、探头上升自动限位减速及停止控制、探头触底自动停止控制及双线缆自动调平等功能，自动触底快速可靠；

3、系统具备良好抗电磁干扰能力，整套系统充分考虑现场复杂的电磁环境，从电源供应到信号处理等各个环节均做了冗余性设计和独特的信号处理，确保系统稳定可靠和测试结果准确；

4、系统具有自校正功能，根据孔口孔径值或槽口宽度值，自动对测试系统进行校准，保证测试结果准确可靠；

5、绞车采用特种耐腐蚀不锈钢材质、线缆采用加强纤维材料，提升机械部分采用分离式设计，结构稳定。在尽可能减小体积和重量的同时，不损失系统的稳定可靠性，整套绞车系统实现IP65级防水，且通过欧盟CE认证；

6、超声探头采用不锈钢材质，在泥浆比重大时能更好的完成下放；全新升级的结构设计方案，可实现IP68级防水；盲区小，功率大，适应能力强。探头最小可探测孔径（槽宽）450mm，最大可探测孔径（槽宽）8000mm，最大泥浆比重可达1.4，适合几乎所有工程成孔成槽的检测；

7、测试结果可实现井壁线自动识别，多模式显示切换，实时输出两个剖面影像图、XX’和YY’剖面偏离曲线图和数表（包括每个测点的深度值、实测声时值、探头距孔壁的距离、测点位置孔径值、偏移值和垂直度），还可输出三维成孔情况效果图，直观反映现场成孔状态。；且现场可直接打印输出结果；

8、电脑、平板多终端兼容操作，一键升级、数据上传更便捷。

9、符合JTG/T 3512-2020 要求

2.性能指标：

1、主控形式:笔记本电脑；

2、最大泥浆比重：1.4g/cm3；

3、操作系统：Windows系统；

4、数据导出：USB或平台上传；

5、扫描速度：≥20次循环/秒；

6、记录方式：彩色图像、数据文件；

7、频带宽度：1～500kHz；

8、工作温度：-20～+55℃；

9、声时准确度：≤0.5%；

10、防护等级：绞车IP65，探头IP68；

11、测量精度：0.2%F•S，测量范围：450～8000mm(孔径/槽宽)；

12、供电模式：可外接移动电源使用,连续工作十小时以上；

13、升降速度：0～20m/min连续可调，具有紧急情况下快速提升功能；

14、角度修正：内置电子罗盘；

15、自停功能：具备孔底自停和孔口自停功能；

16、绞车外形尺寸：800×500×450 mm；

17、最大测量深度：150m (标配100米，最大需定制)，最大深度分辨率：≤5mm，深度误差≤0.1%；

11、粗粒土电动击实仪

符合GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》要求。 土样应为最大粒径不大于60mm且不能自由排水的含黏质土的粗颗粒土。

主要技术参数：

1电压：380V 50HZ

2击实筒内径尺寸：￠300×高288mm

3护筒：￠300×高100mm

4击锤质量：15.5kg 35.2kg

5锤底直径：￠150mm

6击锤落高：600mm±2mm

9击锤速度：7击/min

7自动落高跟踪误差：≤±1%

8每层击数：1～99次